Перечень медицинского оборудования

- Комплекс мониторный кардио-респираторной системы и гидрации тканей, компьютеризированный для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды , мышечной и жировой ткани)-1шт.

| № п.п | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |  |
|  | Комплекс мониторный кардио-респираторной системы и гидрации тканей компьютеризированный |  |  |
| 2. | Назначения и технические характеристики |  |  |
|  | -Анализатор позволяет проводить исследование состава тела человека. Программное обеспечение разработано совместно с СПб НИИ Кардиологии и ВМА им. С.М. Кирова. | Наличие |  |
|  | Предназначен для возрастных групп от 5 до 90 лет | Наличие |  |
|  | Возможность расширения функций комплекса с помощью дополнительных блоков (ЭКГ, Спирограф, Реограф) | Возможность |  |
|  | Единая база данных по всем методикам исследований | Наличие |  |
|  | Автоматическое формирование протокола по всем методикам исследований с возможностью предварительного просмотра и корректировки | Наличие |  |
|  | Возможность автоматической обработки данных | Наличие |  |
|  | Возможность отображения динамики в виде таблиц и графиков | Наличие |  |
|  | Возможность формирования текстовых заключений | Наличие |  |
|  | Возможность синхронного измерения импеданса на 2-х частотах | Наличие |  |
|  | Возможность передачи результатов исследования по электронной почте для дистанционных консультаций | Наличие |  |
|  | Возможность самотестирования для контроля работоспособности прибора. | Наличие |  |
|  | Тип | Портативный, переносной |  |
|  | Диапазон измеряемых значений импедансных параметров: |  |
|  | Методы исследования | импедансометрия |  |
|  | Способ измерения импеданса | тетраполярный |  |
|  | Диапазон измерения импеданса | От 10 до 800 Ом |  |
|  | Диапазон измерения переменной составляющей импеданса | 0,05 - 1,00 Ом |  |
|  | Диапазон частот зондирования | 28- 460 кГц |  |
|  | Амплитуда зондирующего тока | Не более 3 мА |  |
|  | Длительность одного исследования | Не более 2 с |  |
|  | Потребляемая мощность | Не более 2 ВА |  |
|  | Сигнализация | Световая |  |
|  | Порт сопряжения с компьютером | USB |  |
|  | Электробезопасность | Класс I, тип BF |  |
|  | Получаемые медицинские параметры: |  |  |
|  | Индекс массы тела | Наличие |  |
|  | Жировая масса | Наличие |  |
|  | Безжировая масса | Наличие |  |
|  | Активная клеточная масса | Наличие |  |
|  | % активной клеточной массы | Наличие |  |
|  | Общая вода организма | Наличие |  |
|  | Основной обмен | Наличие |  |
|  | Индекс «талия-бедро» | Наличие |  |
|  | % жировой массы | Наличие |  |
|  | Внеклеточная жидкость | Наличие |  |
|  | Внутриклеточная жидкость | Наличие |  |
|  | Фазовый угол | Наличие |  |
|  | Сервис программы | Протоколы: первичный с расшифровкой параметров, текущий, графический, экспорт в Word,Excel. |  |
|  | Вес электронного блока " | Менее 1 кг |  |
|  | Внешние размеры, мм | 210х190х45 2 |  |
| 3. | Комплект поставки |  |  |
|  | Электронный блок | 1 шт. |  |
|  | Кабель отведений | 1 шт. |  |
|  | Электрод конечностный прижимной (многоразовый). | 4 шт. |  |
|  | Кабель USB | 1 шт. |  |
|  | CD диск с программой | 1 шт. |  |
| 4. | Документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: Декларация соответствия ГОСТ Р Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России Действующее свидетельство о Поверке | Наличие |  |
|  | Эксплуатационно-техническая документация, методические рекомендации и паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 5. | гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служба в г.Санкт-Петербурге, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |  |
|  | Пуско-наладка | Силами заказчика, на основании инструкции по эксплуатации. |  |

- Комплекс мониторный кардио-респираторной системы и гидрации тканей, компьютеризированный для исследования дыхания у детей и взрослы 1 шт.

| № | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
|  | Декларация соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |
|  | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | наличие |  |
|  | Пуско-наладка | Силами заказчика, на основании инструкции по эксплуатации. |  |
|  | Гарантия - 24 месяца с момента ввода прибора в эксплуатацию. | наличие |  |
|  | Постгарантийное обслуживание | наличие |  |
|  | Электробезопасность класс 1 типа BF | наличие |  |
| 2 | Технические данные |  |  |
|  | Тип сенсора - трубка Лилли | наличие |  |
|  | Пределы измерения скорости потока: 0 - 15 л/с | наличие |  |
|  | Пределы измерения объема: 0 - 10 л | наличие |  |
|  | Калибровочный шприц 1 л | наличие |  |
|  | Сопротивление потоку: менее50 Па*с*л-1 | наличие |  |
|  | Относительная погрешность измерения не более ± 3% | наличие |  |
|  | Электропитание - от USB порта ПК | наличие |  |
| 3 | Методики |  |  |
|  | петля поток - объем форсированного выдоха | наличие |  |
|  | спирография | наличие |  |
|  | максимальная вентиляция легких | наличие |  |
| 4 | Основные программные моменты |  |  |
|  | Возможность расширения функций комплекса с помощью дополнительных блоков (ЭКГ, Реограф, АИСТ и т.д) | возможность |  |
|  | отображение кривых дыхания в реальном времени, выбор лучших тестов | наличие |  |
|  | автоматическая обработка, приведение к стандарту BTPS | наличие |  |
|  | база данных по всем методикам исследований | наличие |  |
|  | автоматическое заключение по методике "петля поток - объем" | наличие |  |
|  | оценка результатов провокационных и бронхолитических проб | наличие |  |
|  | автоматическая оценка динамики | наличие |  |
|  | системы должных величин - Клемент Р.Ф. и соавт.,1986 (6..70лет), Ширяева И.С. и соавт.,1990(6..16лет), Zapletal A.,Et al.1977(4..18лет), ECCS, 1983(25..70лет), Knudson R.J., Et al., 1976, 1983(6..70лет) | наличие |  |
|  | регистрируемые параметры: ЖЕЛВД, ЖЕЛВЫД, ЕВД, РВЫД, ДО, ЧД, ТВД, ТВЫД, ТВД/ТВЫД, МОД, МВЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, СОС, ОПОС, ТПО | наличие |  |
|  | Анимационная программа для детей | наличие |  |
| 5 | Комплект поставки комплекса |  |  |
|  |  | Наличие по каждому пункту |  |
|  | 1.Блок монитора СПГ-1 шт 2.Кабель связи-1 шт 3. Трубка дыхательная в сборе с диафрагмой-10 шт 5.Мундштук дыхательный-20 шт 6.Зажим для носа-2 шт 7.Устройство нагнетания воздуха-1 шт 8.Наконечник-1 шт 9.Программное обеспечение на СD-диске-1 шт 10.Паспорт-1 шт 11.Руководство по эксплуатации-1 шт |  |  |

# Прибор автоматической экспресс-диагностики состояния сердечно-сосудистой  системы с топической визуализацией– 1 шт.

| № | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метод | объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) |  |
| 2 | Прибор измеряет следующие параметры: диастолическое, среднее, систолическое и пульсовое артериальные давления (АД) в диапазоне частота сердечных сокращений (ЧСС) в диапазоне минутный объем кровообращения в диапазоне сердечный индекс в диапазоне ударный объем кровообращения в диапазоне ударный индекс в диапазоне скорость распространения пульсовой волны в диапазоне податливость сосудистой системы в диапазоне общее периферическое сопротивление в диапазоне (в системе СГС), дин • с • см-5 удельное периферическое сопротивление в диапазоне (в системе СГС), дин • с • см-5 | от 10 до 250 мм рт.ст.; от 35 до 200 уд/мин; от 2 до 10 л/мин; от 1 до 6 л/(мин•м2); от 20 до 200 мл; от 10 до 110 мл/м2; от 3 до 14 м/сек; от 0,7 до 3,0 мл/мм рт.ст.; от 600 до 3000 от 10 до 80 |  |
| 3 | Частота оцифровки сигнала | Не менее 500 Гц |  |
| 4 | Связь с ПК | USB интерфейс или по RS232 |  |
| 5 | определение окончания измерения. | Автоматическое |  |
| 6 | Контроль нарушения работы пневмоклапана. | наличие |  |
| 7 | Контроль нарушения связи с ПК. | наличие |  |
| 8 | Автоматическая расшифровка | наличие |  |
| 9 | поиск пациента в базе данных; | наличие |  |
| 10 | сравнение показателей за весь период наблюдений | наличие |  |
| 11 | хранение и воспроизведение данных; | наличие |  |
| 12 | Распечатка результатов | наличие |  |
| 13 | табличное и графическое отображение; | наличие |  |
| 14 | Статистическая обработка; | наличие |  |
| 14 | Время компрессии манжеты, до 300 мм.рт. ст.,сек | Не более110 |  |
| 15 | Скорость снижения давления воздуха в манжете , при давлении 300 мм.рт. ст; | Не более 10 мм.рт. ст в минуту |  |
| 16 | Рабочий диапазон давления мм.рт.ст | Не менее 0÷300 |  |
| 17 | Автоматическое ограничение давления в манжете на мм.рт.ст | Не более 300 |  |
| 18 | Автоматическая регулировка скорости набора давления | в зависимости от ЧСС |  |
| 19 | Абсолютная погрешность измерения давления: мм.рт.ст | не более ±3 |  |
| 20 | Анализатор параметров гемодинамики ,шт | Не менее 1 |  |
| 21 | Пневмоманжета типа Б, длина x ширина, мм | Не менее 38x7 см |  |
| 22 | Пневмоманжета типа В, длина x ширина, мм | Не менее 50х14 см |  |

- Комплекс для обработки кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного ритма  с программным обеспечением – 1 шт.

| № | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ вариабельности сердечного ритма | наличие |  |
| 2 | Реализация всех основных методов анализа ВСР (статистический анализ, вариационную пульсометрию, автокорреляционный и спектральный анализ) и позволяет вычислять до 40 различных параметров, | наличие |  |
| 3 | Для получения динамических рядов кардиоинтервалов используется запись электрокардиограм | наличие |  |
| 4 | обеспечивает анализ записей с продолжительностью от нескольких минут до 24 часов. При этом могут выделяться соответствующие фрагменты записи, в которых необходимо провести анализ ВСР. Стандартный протокол анализа осуществляется в 5-минутных участках записи | наличие |  |
| 5 | используется оригинальное научно-теоретическое обоснование показателей ВСР, которое исходит из современных представлений о стрессе, функциональном состоянии тела и оценки уровней здоровья с учетом возрастных (от 1 года до 75 лет) и гендерных различий | наличие |  |
| 6 | оптимизация функциональных возможности детей и взрослых, она построена на концепции, предполагающей, что переход от здоровья к болезни связан со снижением адаптационных возможностей организма, с уменьшением способности адекватно реагировать не только на социально-трудовые, но и на обычные повседневные нагрузки. | наличие |  |
| 7 | позволяет оценивать степень напряжения регуляторных систем и объективно судить об адаптационных возможностях и функциональных резервах организма. Используемый в исследованиях алгоритм для распознавания и оценки состояния регуляторных систем разработан на основании анализа результатов многих тысяч исследований, как практически здоровых людей – работников различных предприятий, так и больных с различными заболеваниями на различных этапах развития болезни и в процессе лечения. При этом используется 10-балльная шкала для оценки функциональных состояний, на основе ПАРС, которая изображается в виде “лестницы состояний”. | наличие |  |
| 8 | Для наглядного отображения результатов оценки функционального состояния по данным анализа вариабельности ритма сердца используется схема типа «Светофор». | наличие |  |
| 9 | предусмотрены ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ и КРАСНАЯ зоны состояний | наличие |  |
| 10 | в составе ПО - специальная программа, позволяющая формировать выходной документ в виде заключения, в котором представлены основные результаты анализа ВСР, их экспертная оценка и индивидуальные рекомендации по оздоровлению и профилактике (см. рис. 2). Существует возможность экспорта базы данных в текстовый формат для ее передачи, например, в программу Microsoft Office Excel 6 для более подробного изучения ее свойств и построения графиков. Программное обеспечение комплекса позволяет получать всю необходимую информацию для решения задач донозологической диагностики. Комплекс питается от USB-порта и может работать в полевых условиях. Анализ вариабельности ритма сердца проводится в реальном масштабе времени с отображением на экране дисплея текущей электрокардиограммы, процесса распознавания R-зубцов и динамического ряда R-R-интервалов. ЭКГ сохраняется в базе данных и может в последующем быть заново просмотрена. Наличие 4-х электродной системы съема ЭКГ позволяет при установке электродов на верхние и нижние конечности получить 6 стандартных отведений и соответственно выбирать для анализа то отведение, где наиболее четко выражены R-зубцы электрокардиограммы. Может быть выбрана желательная скорость развертки сигнала ЭКГ (5, 20, 25, 50 и 100 мм/сек). | наличие |  |

Комплект поставки:

| Блок кардиоусилителя | 1 шт. |
| --- | --- |
| Кабель отведений ЭКГ | 1 шт. |
| Кабель USB | 1 шт. |
| Электроды ЭКС – прищепки для взрослых | 4 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Медицинская технология | 1 шт. |
| Компакт-диск для установки программного обеспечения ИСКИМ6.2 | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Декларация соответствия | Наличие |

- Система скрининга сердца компьютеризированную

(экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей) -1шт.

| № | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение оборудования: скрининговый экспресс-анализ состояния сердца с целью обнаружения патологий сердца в том числе и на доклинических стадиях с цветной компьютерной визуализацией 3D-модели сердца на основе анализа микроальтернаций комплекса QRST методом дисперсионного картирования ЭКГ; обнаружение и контроль метаболических изменений миокарда при выборе медикаменозной терапии |  |
| 1 | Документы |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение медицинской технологии применения прибора при проведении исследований в ходе лечебно-реабилитационны и профилактических мероприятий | Наличие |  |
| 2 | Состав комплекса. |  |  |
| 2.1 | Компьютерный усилитель ЭКГ совмещенный с кабелем отведений и с USB-кабелем | Наличие |  |
| 2.2 | Комплект ЭКГ электродов (4 шт. на конечности) | Наличие |  |
| 2.3 | CD-диск с программным обеспечением для экспресс-оценки состояния сердца | Наличие |  |
| 2.4 | Эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |  |
| 3 | Регистрация и обработка ЭКГ |  |  |
|  | Программное обеспечение для экспресс-оценки |  |  |
| 3.1 | Число синхронно регистрируемых отведений ЭКГ | 6 |  |
| 3.2 | Скрининг-оценка функционального состояния сердца (время экспозиции 30, 60 с) по 6 стандартным отведениям | Наличие |  |
| 3.3 | Возможность выявления патологических изменений миокарда при различных заболеваниях | Наличие |  |
| 3.4 | Визуализация результатов обследования пациента в виде как цветной компьютерной 3D-модели сердца в двухпроекциях, построенной на основе анализа микроальтернаций комплекса QRST методом дисперсионного картирования ЭКГ, так и наличие текстового заключения с кодами детализации возможных отклонений в работе миокарда | Наличие |  |
| 3.5 | Одновременный просмотр на экране результатов не менее 6-ти исследований одного пациента при динамическом наблюдении | Наличие |  |
| 3.6 | Интегральная оценка ритма по методу Баевского | Наличие |  |
| 3.7 | Интегральная оценка электрической нестабильности на основе анализа микроальтернаций методом дисперсионного картирования ЭКГ | Наличие |  |
| 3.8 | Возможность визуального сравнения цветной компьютерной 3D-модели сердца, построенной на основе анализа микроальтернаций ЭКГ методом дисперсионного картирования ЭКГ, в результатах текущего исследования с несколькими предыдущими исследованиями | Наличие |  |
| 3.9 | Печать результатов на цветном принтере и обычной бумаге формата А4 | Наличие |  |
| 3.10 | Поддержка базы данных пациентов и исследований |  |  |
| 3.11 | База данных пациентов с возможностью хранения, отображения и обработки всей информации, ассоциированной с пациентом | Наличие |  |
| 3.12 | Возможность компьютерной постобработки сохраненных в базе данных результатов исследований пациентов с их группировкой по степени выраженности отклонений от нормы | Наличие |  |
| 3.13 | Экспорт данных обработки базы данных в MS Excel | Наличие |  |
| 3.14 | Импорт данных с внешних носителей и по сети. | Наличие |  |
| 3.15 | Детекция импульса искусственного водителя ритма | Наличие |  |
| 4. | Параметры обработки сигнала |  |  |
| 4.1 | Аналого-цифровое преобразование | Сигма-дельта модуляция с частотой 2048 кГц одновременно на всех каналах, цифровая фильтрация и децимация до 16 кГц |  |
| 4.2 | Входные каскады | Усилители постоянного напряжения |  |
| 4.3 | Входной импеданс, Мом | не менее 40 |  |
| 4.4 | Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу | не более 30 мкВ |  |
| 4.5 | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | не менее 100 Дб |  |
| 4.6 | Верхняя граничная полоса сигнала по уровню -3 дБ (30%) | 75,150,300,600 Гц |  |
| 4.7 | Нижняя полоса сигнала | Всегда 0 Гц – необходимая постоянная времени формируется программно |  |
| 4.8 | Входной диапазон | Переключается программно независимо по каждому каналу (820мВ, (410мВ, (205мВ, (100мВ, (40мВ, (20мВ |  |
| 4.9 | Эффективное разрешение на частоте 500Гц | 4мкВ, 2мкВ, 1мкВ, 0.5мкВ, 0.25мкВ, 0.15мкВ соответственно |  |
| 5 | Дополнительные условия |  |  |
| 5.1 | Гарантийное обслуживание | 24 месяца |  |
| 5.2 | Система должна соответствовать требованиям стандартам | ГОСТ Р 50444 |  |
| 5.3 | Система должна соответствовать требованиям стандартам | ГОСТ Р 50267.0 |  |
| 5.4 | Система должна соответствовать требованиям стандартам | ГОСТ Р 50267.25 |  |
| 5.5 | Возможность интеграции с программным комплексом “Центр здоровья” Минздравсоцразвития РФ – запуск ПО из оболочки «Программный комплекс Центров здоровья» и автоматическая передача результатов обследований в программный комплекс Центров здоровья с автоматичсеким внесением их в учетную форму №025. | Наличие |  |

- Медицинские весы с ростомером с ростомером– 1 шт.

Основные технические характеристики медицинских весов с ростомером

| Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Определение веса с отображением результата на выносном дисплее. Автоматическое определение роста с отображением результата на выносном пульте (результаты можно передавать на компьютер при помощи интерфейса RS-232 |  |
| НПВ, кг не менее | 60/150 |  |
| НмПВ, кг не более | 1 |  |
| Дискретность измерения, г, не хуже | до 60 кг | 50 |  |
|  | 60 - 150 кг | 100 |  |
| Выборка массы "тары", кг, не более | 20 |  |
| Время измерения массы, с, не более | 3 |  |
| Класс точности по ГОСТ-29329 | средний (III) |  |
| Габаритные размеры платформы весов, мм не менее | 300 × 300 × 65 |  |
| Габаритные размеры выносного пульта, мм не более | 230 × 140 × 60 |  |
| Масса весов с выносным пультом, кг | 3,6±0,1 |  |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |  |
| Диапазон рабочих температур, °C | от +10 до +40 |  |
| Источник питания весов | 4 батарейки типа AA |  |
| Параметры ростомера | Предел измерения роста, см не менее | 200 |  |
|  | Время измерения, с не более | 3 |  |
|  | Источник питания | от встроенного перезаряжаемого аккумулятора напряжение адптера для подзарядки - 6 В |  |
|  | Размеры (в сложенном виде), мм не более | 1300 × 400 × 400 |  |
|  | Вес, кг не более | 8 |  |
|  | Интерфейс | RS-232, с ПО в комплекте |  |

- Медицинский динамометр– 1 шт.

Технические характеристики

| № | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наибольший предел измерения (НПИ), даН не менее | 120 |  |
| 2 | Наименьший предел измерения (НмПИ), даН не более | 2 |  |
| 3 | Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd), даН не более | 0,5 |  |
| 4 | Предел допускаемой погрешности, % не более | 2,5% НПИ |  |
| 5 | Масса, кг | 0,2±0,1 |  |
| 6 | Масса выносного пульта управления, кг | 0,6±0,1 |  |

- Индикатор оксида углерода в выдыхаемом воздухе переносной – 1 шт.

| № | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - содержания оксида углерода в выдыхаемом воздухе (СО, млн-1) | от 0,0 до 100,0 |  |
| 2 | - содержания карбоксигемоглобина в крови (% НbСО) | от 0,0 до 20,0 |  |
| 3 | - содержания оксида углерода в выдыхаемом воздухе (СО, млн-1) | 0,1 |  |
| 4 | - содержания карбоксигемоглобина в крови (% НbСО) | 0,1 |  |
| 5 | Диапазон рабочих температур, оС | от + 10 до +35 |  |
| 6 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IPX4 |  |
| 7 | Время непрерывный работы газоанализаторов, ч, не менее: | 500 |  |
| 8 | Комплект поставки: Индикатор оксида углерода в выдыхаемом Кейс для хранения и ношения индикатора и принадлежностей; Универсальный адаптер для подключения мундштука (загубника); Колпачок для подачи ГС при корректировке показаний; Кабель USB в упаковке; Устройство зарядное в упаковке; Фильтр ИБЯЛ.418312.124; Документация.> Мундштук (загубник) картонный одноразо- в кол-ве 500 шт.; | наличие |  |
| 9 | Документы | Регистрационное удостоверение, первичная поверка. |  |
| 10 | Срок службы, лет, не менее: |  |  |
|  | - электрохимического датчика | 3 |  |
|  | - прибора | 10 |  |
| 11 | гарантия не менее 12 месяцев | наличие |  |

- Калипер электронный цифровой– 1 шт

| № | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерений (мм) не хуже | от 2 до 100 |  |
| 2 | назначение | определения толщины кожно-жировой складки с целью оценки жироотложения |  |
| 3 | Дискретность отсчета не хуже | 1,0 |  |
| 4 | Допустимое отклонение в диапазоне измерений от 2 до 20 мм | ±1 |  |
| 5 | Допустимое отклонение в диапазоне измерений от 20 до 100 мм | ±2 |  |
| 6 | Время автоматического отключения питания не более (мин) | 5 |  |
| 7 | Время фиксирования результата замера (сек) | 5 |  |
| 8 | Количество разрядов индикации не менее | 3 |  |
| 9 | Электрическое питание от батареек типа AA 1,5 В (шт) | 4 |  |
| 10 | Габаритные размеры калипера не более (мм) | 172х87х27 |  |
| 11 | Габаритные размеры пульта управления не более (мм) | 227х152х62 |  |
| 12 | Масса калипера и блока управления не более (кг) | 0,8 |  |
| 13 | Документация | Регистрационное удостоверение, инструкция. |  |
| 14 | Гарантия не менее | 12 мес. |  |

- Рулетка электронная медицинская -1 шт.

| № п/п | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рулетка электронная медицинская с выносным пультом предназначена для измерения объемов и геометрических параметров тела человека. | наличие |  |
|  | Объем и геометрические параметры тела человека, | мм от 2 до 1400 |  |
| 1.2. | Интерфейс подключения к компьютеру RS-232/USB | наличие |  |
| 1.3. | Габаритные размеры выносного пульта управления, мм, | не более 230х150х60 |  |
| 1.4. | рабочий диапазон температур, C | от +10 до + 40 |  |

- Комплекс суточного мониторирования ЭКГ  и АД - 1 шт

| № п/п | Наименование характеристики | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационное свидетельство Минздрава России | Наличие |  |
|  | Декларация соответствия, зарегистрированная уполномоченным органом или сертификат соответствия | Наличие |  |
| 1. Состав комплекса |
| 1.2. | Программное обеспечение просмотра и анализа суточной записи ЭКГ с базой данных | 1 |  |
| 1.3. | Регистратор ЭКГ в комплекте с чехлом ( не менее 2шт) для переноски, кабелем отведения ЭКГ ( не менее 1шт), элементами питания ( не менее 2шт), съемной картой памяти ( не менее 1шт)) | 1 |  |
| 1.4. | Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов | Наличие |  |
| 1.5 | Одноразовые электроды, не менее, шт. | 60 шт. на каждый регистратор ЭКГ |  |
| 1.6 | Регистратор АД в комплекте с чехлом для переноски, манжетами (2 шт) , элементами питания (4шт) и зарядным устройством | 1 |  |
| 1.7 | Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистратора АД | Наличие |  |
| 1.8 | Программное обеспечение просмотра и анализ суточной записи АД с базой данных | Наличие |  |
| 2. Суточное мониторирование ЭКГ |
| 2.1 | Регистратор ЭКГ |  |  |
|  | Количество непрерывно регистрируемых отведений, не менее | 3 |  |
|  | Время записи, часов | 24-72 |  |
|  | Размеры, мм не более | 72x63x20 |  |
|  | Вес с элементом питания , г, не более | 75 |  |
|  | Высокочастотный канал для регистрации импульсов искусственного водителя ритма (ИВР) | Наличие |  |
|  | Частота дискретизации выделенного канала ИВР, Гц не менее | 2048 |  |
|  | Разрядность АЦП, не менее, Бит | 12 |  |
|  | Регистрация температуры тела | Наличие |  |
|  | Датчик регистрации двигательной активности пациента | Наличие |  |
|  | Кнопка отметчика событий | Наличие |  |
|  | Встроенный ЖК цветной дисплей OLED, с разрешением не хуже | 160*128 |  |
|  | Размер цветного дисплея, мм не менее | 34х27 |  |
|  | Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению | Наличие |  |
|  | Съемная флэш-память типа SD, емкостью не менее, Мб | 1024 |  |
|  | Картридер с подключением по USB порту для чтения карт формата мини SD | Наличие |  |
|  | Запись ЭКГ без потери данных | Наличие |  |
|  | Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Bluetooth | Наличие |  |
|  | Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора по каждому отведению | Наличие |  |
|  | Время считывания суточной записи с использованием USB порта ПК, не более | 3 минут. |  |
|  | Питание – 1 аккумулятор типа ААА | Наличие |  |
| 3 | Требования к программному обеспечению анализа ЭКГ |  |  |
| 3.1 | Режим оснащения пациента: |  |  |
|  | Контроль качества наложения электродов по трем каналам. | Наличие |  |
|  | Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов | Наличие |  |
|  | Возможность задания параметров ЭКС для последующего анализа. | Наличие |  |
|  | Отображение информации о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования. | Наличие |  |
|  | Возможность дистанционного перевода монитора в режим записи. | Наличие |  |
|  | Возможность «фиктивного» оснащения монитором ЭКГ (оснащение без компьютера) | Наличие |  |
| 3.2 | Обработка ЭКГ |  |  |
|  | Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям | Наличие |  |
|  | Настройка критериев оценки ЭКГ: пороговые значения ЧСС при тахикардии и брадикардии, максимальная и минимальная продолжительность пауз, интервал усреднения при расчете ЧСС. | Наличие |  |
|  | Настраиваемые параметры интервала сцепления для определения наджелудочковых экстрасистол.Настройка критериев работы с паузами. | Наличие |  |
|  | Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов | Наличие |  |
|  | График тренда ЧСС | Наличие |  |
|  | Построение графика двигательной активности пациента: - интегральная кривая двигательной активности, - каналы двигательной активности | Наличие |  |
|  | График изменения температуры тела в течение суток | Наличие |  |
|  | График изменения сегмента ST по трем каналам | Наличие |  |
|  | График изменения интервалов QT по трем каналам | Наличие |  |
|  | Анализ PQ-интервала | Наличие |  |
|  | Анализ макроальтернации и инверсии Т-зубца | Наличие |  |
|  | Корреляционный анализ параметров сегмента ST, интервала QT, интервала PQ, турбулентности | Наличие |  |
|  | Автоматическое выявление эпизодов нарушений ритма (желудочковые экстрасистолы, желудочковые куплеты (пары), пароксизмы желудочковой тахикардии, желудочковую бигеминию, желудочковую тригеминию, желудочковую квадригеминию, наджелудочковые экстрасистолы, наджелудочковые куплеты (пары), пароксизмы наджелудочковой тахикардии, наджелудочковую бигеминию, наджелудочковую тригеминию, наджелудочковуюквадригеминию, смешанные куплеты (пары), смешанные пароксизмы, паузы, выпадения). | Наличие |  |
|  | Автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ записи. Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование. | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическая цветовая маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи. | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическая классификация комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах Возможность ручной коррекции типа цикла. | Наличие |  |  |  |
|  | Цветовая кодировка ЭКГ - для нормальных комплексов, предсердных аритмий, желудочковых аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов. | Наличие |  |
|  | Автоматический «шаблонный анализ» - разбивка кардиоциклов на кластеры. Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. | Наличие |  |  |  |
|  | Дневник пациента. Просмотр отмеченных событий. Настраиваемое окно «События» с возможностью перехода по выбранному. | Наличие |  |
|  | Диаграмма влияния температуры тела на морфологию QRS комплекса | Наличие |  |
|  | Маркеры дифференциальной диагностики зубца Осборна в зависимости от температуры тела. | Наличие |  |
|  | Хранение в базе данных графика эндогенных факторов | Наличие |  |
|  | Одновременный просмотр графика температуры тела с сигналами ЭКГ на одном экране | Наличие |  |
| 3.3 | Анализ PQ. |  |  |
|  | Автоматический анализ изменения интервала PQ, длительности и амплитуды P-волны в первом регистрируемом отведении (СМ5). | Наличие |  |
|  | Отображение трендов изменения интервала PQ и длительности P-волны на экране синхронно с отображением тренда ЧСС. | Наличие |  |
|  | Формирование усредненных трендов изменения интервала PQ, длительности и амплитуды P-волны за весь период наблюдения по всем регистрируемым отведениям с возможностью детализировать наиболее интересные участки суточного тренда. | Наличие |  |
|  | Выбор и просмотр интересующих участков ЭКГ, на которых происходит изменение интервала PQ или длительности P-волны. | Наличие |  |
|  | Формирование и отображение гистограмм распределения интервала PQ, длительности и амплитуды P-волны. | Наличие |  |
|  | Возможность проведения корреляционного анализа (построение диаграммы рассеяния, расчет параметров корреляции и определение уравнений линейной регрессии) параметров интервала PQ. | Наличие |  |
| 3.4 | Анализ сегмента ST: |  |  |
|  | Стандартный анализ изменения уровня и наклона сегмента ST с построением трендов по трем каналам. | Наличие |  |
|  | Определение наклона сегмента ST на расстоянии 20 и 60 мсек. Для всех каналов. | Наличие |  |
|  | Выбор и просмотр участков ЭКГ, подозрительных на ишемию, на которых снижение или подъем сегмента ST выше (или ниже) допустимого порога. | Наличие |  |
|  | Наглядное представление (график и таблица) эпизодов снижения/подъема сегмента ST по всем регистрируемым отведениям. | Наличие |  |
|  | Возможность проведения корреляционного анализа, построение диаграммы рассеяния, расчет параметров корреляции и определение уравнений линейной регрессии | Наличие |  |
|  | Оценка макроальтернации и инверсии Т волны | Наличие |  |
|  | Построение трендов значительных изменений (депрессия/элевация) наклона сегмента ST. | Наличие |  |
|  | Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. | Наличие |  |
| 3.5 | Анализ интервала QT: |  |  |
|  | Стандартный анализ изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам | Наличие |  |
|  | Расчет и построение тренда и гистограммы дисперсии QT. | Наличие |  |
|  | Расчет и построение трендов корригированных интервалов QT. | Наличие |  |
|  | Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно | Наличие |  |
|  | Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. | Наличие |  |
|  | Систолический показатель по 3 каналам – графики + гистограммы. Эпизоды QT (график + таблица). Пиковые значения в пределах эпизода | Наличие |  |
|  | Коррекция врачом в «диалоговом режиме» результатов автоматического анализа изменения интервала QT: отметка/снятие отметки о выявленном эпизоде удлинения / укорочения интервала QT. | Наличие |  |
|  | Возможность проведения корреляционного анализа (построение диаграммы рассеяния, расчет параметров корреляции и определение уравнений линейной регрессии). | Наличие |  |
|  | Представление результатов анализа интервала QT в табличном виде: сводные таблицы эпизодов интервала QT и почасовые таблицы статистики интервала QT для каждого регистрируемого отведения. | Наличие |  |
| 3.6 | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР). |  |  |
|  | Анализ параметров ВСР во временной области: - Ритмограмма. - Расчет параметров: MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, pNN50. Автокорреляция CV, HRVi, iSDNN Графики: aNN, SDNN, rMSSD, pNN50 | Наличие |  |
|  | Анализ параметров ВСР в частотной области: - Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR-интервалов. - Скаттерграмма. - Хаосграмма. | Наличие |  |
|  | Расчет параметров ВСР на произвольных участках суточной записи. | Наличие |  |
|  | Анализ параметров ВСР во временной и частотной областях на коротких (5/10/15/30/60 мин) и на длительных (многочасовых) участках ЭКГ. Возможность анализа параметров ВСР на участках ЭКГ, указанных врачом. | Наличие |  |
|  | Распределение длительностей RR интервалов. Волновой спектр (ULF, VLF, LF, HF) c расчетом nLF, nHF, LF/HF, VLF/HF, IC Риски SDNN и HRVi за 24 часа | Наличие |  |
|  | Формирование и графическое представление гистограммы распределения RR, волнового спектра и скаттерграммы на интервалах сутки/день/ночь или на интервале, указанным врачом. | Наличие |  |
|  | Оценка спектральной плотности мощности волнового спектра по четырем спектральным компонентам (ULF, VLF, LF, HF), расчет нормированных значений (LFнорм. HFнорм), комбинированных параметров (LF/HF, VLF/HF)и индекса централизации (IC). | Наличие |  |
|  | Автоматический расчет (на интервале, указанным врачом) и табличное представление параметров Баевского: ИВР, ВПР, ПАПР и ИН. | Наличие |  |
|  | Автоматическое определение эпизодов и расчет основных параметров турбулентности сердечного ритма (для каждого эпизода в отдельности и за сутки/день/ночь усредненно). Настройка параметров анализа эпизодов ТСР. Корреляционный анализ параметров турбулентности сердечного ритма. Графическое представление всех определенных эпизодов турбулентности сердечного ритма. | Наличие |  |
| 3.7 | Анализ работы ЭКС: |  |  |
|  | Первоначальное указание типа ЭКС. | Наличие |  |
|  | Автоматический анализ работы искусственного водителя ритма (однокамерного и двухкамерного). Возможность просмотра в отдельном окне канала водителя ритма синхронно с сигналом ЭКГ. Настраиваемые критерии анализа работы двухкамерного водителя ритма (AV-интервал и допуск) (тип DDD). | наличие |  |
|  | Автоматическое распознавание импульсов ЭКС. | Наличие |  |
|  | Автоматическая типизация стимулированных комплексов (эффективные, сливные, неопределенные). Автоматическое выделение эпизодов неэффективной стимуляции | наличие |  |
| 3.8 | Маркеры дифференциальной диагностики зубца Осборна в зависимости от температуры тела | Наличие |  |
| 3.9 | Одновременный просмотр графика температуры тела с сигналами ЭКГ на одном экране, хранение результатов измерения температуры тела в общей базе данных | Наличие |  |
|  | Возможность ре-анализа работы ЭКС без пересчета всей записи. | Наличие |  |
| 3.10 | Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз. | Наличие |  |
| 3.11 | Формирование итогового документа по заданному шаблону | Наличие |  |  |  |
| 3.12 | Графическое и табличное представление основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ, выбранных графиков и таблиц в итоговый документ – отчет. | Наличие |  |  |  |
| 3.13 | Расширенные возможности по форматированию текста итогового документа: - Наличие встроенного редактора. - Возможность работы с внешним редактором | Наличие |  |
| 3.14 | Возможность динамической «связки» окон обзора для быстрого перехода и сравнения различных параметров. | Наличие |  |
| 3.15 | Наличие программы базы данных пациентов и исследований. |  |  |
| 4 Мониторирование АД (Регистратор и ПО) 4.1 Вес, грамм, не более 180 4.2 Габариты, мм, не более 135 х 75 х 25 4.3 Диапазон измерения, мм рт. ст., 25-280 4.4 Точность измерения, не хуже ±3 мм 4.5 Метод измерения Осциллометрический 4.6 Дисплей ЖКИ для индикации: - результатов измерения -состояния аккумуляторов -сервисные функции Наличие 4.7 Длительность мониторирования, не менее 72 часов 4.8 Максимальное программируемое число измерений, не менее 500 4.9 Независимость результатов измерения от климатических условий Наличие 4.10 Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая) Наличие 4.11 Энергонезависимая память для хранения данных Наличие 4.12 Дублирующая система клапанов и процессора Наличие 4.13 Функция внеплановового пуска и остановки измерения Наличие 4.14 Передача данных на ПК при разгрузке монитора АД Беспроводная 4.15 Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти Просмотр осциллограмм пульсаций давления в манжете. Верификация измерений Наличие 4.16 Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения – ночного, дневного, специальных периодов и интервалов Наличие 4.17 Визуализация параметров: - суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС - отображение границ норм АД - средних значений АД и ЧСС - гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД. Наличие 4.18 Анализ вариабельности АД Наличие 4.19 Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД. Наличие 4.20 Параметры суточного профиля АД: Суточный индекс (степень ночного снижения) Наличие 4.21 Хронобиологический анализ ( САД, ДАД и СрАД ) . Наличие 4.22 Корреляционный анализ : Коэффициент корреляции Линейная регрессия Стандартное отклонение Наличие 4.23 Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента): Выбор любого исследования для сравнения. Визуальное (графическое) сравнение трендов АД Численное и графическое сравнение основных параметров АД. Сравнение заключений исследований Наличие 4.24 Таблицы с расчетными статистическими параметрами: Общая (со словесной интерпретацией результатов) Статистика за сутки. Статистика за день. Статистика за ночь. Статистика на спец. интервале. Нагрузка давлением. Наличие 4.25 Формирование итогового документа по заданному шаблону. Возможность печать только определенных пунктов отчета по выбору. Мастер заключений Наличие 4.26 Статистические функции программного обеспечения: формирование отчетов по территориальному, профессиональному и отделенческому принципу; расчет нагрузки на врачей, мед.сестер в сравнительном аспекте; отчет по объему проведенных обследований по методикам за указанный период времени; формирование статистических журналов по запросу пользователя Наличие 4.27 Интеграция программного модуля АД с модулем ЭКГ для проведения бифункционального исследования Наличие |
| 5. Дополнительные условия |
|  | Возможность обновления программного обеспечения | Наличие |  |
|  | Поддержка сетевых решений | Наличие |  |
|  | Сопроводительная документация (руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание, месяцев с момента поставки, не менее | 12 |  |
|  | Возможность обучение персонала | Наличие |  |
|  | Возможность проведения пусконаладочных работ | Наличие |  |

- Электрокардиограф 1 шт.

| Наименование | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | соответствие |
| --- | --- | --- |
| Электрокардиограф, программное обеспечение , в комплекте с принадлежностями | наличие |  |
| Полностью автоматизированный, микропроцессорный, 6/12-ти канальный электрокардиограф, работающий от сети и от встроенного аккумулятора, со встроенным ЖК экраном, RS-232 интерфейсом для передачи данных Стандартная конфигурация включает: - 12 синхронно регистрируемых стандартных отведений, - определение пейсмекера, - термопринтер высокого разрешения, - управляющие клавиши прямого действия - встроенный аккумулятор для 300 записей - печать на бумаге шириной 210 мм (А4) - 6/12 канальные форматы печати | наличие |  |
| • Базовый набор принадлежностей: - 10-и жильный пациентный кабель - 1 шт - электроды для конечностей - 4 шт - грудные электроды - 6 шт - ЭКГ гель - 1 шт - регистрационная бумага - 1 шт - сетевой кабель - 1 шт - руководство пользователя на русском языке - 1шт | наличие |  |
| • Программное обеспечение - программа интерпретации ЭКГ: - измерения всех комплексов ЭКГ - усреднение всех комплексов и маркировка - таблица измерений - интерпретационные сообщения для взрослых, детей и новорожденных на русском языке | наличие |  |
| документация | Инструкция, регистрационное удостоверение. |  |
| Обучение | Бесплатное на базе производителя. |  |
| Гарантия | 12 месяцев |  |

- Пульсометр. 2 шт.

| Наименование | Наличие, характеристика требуемой функции или величина технической характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения (кислорода) | 70...99 % |  |
| Шаг измерения | 1 % |  |
| Частота сердечных сокращений (ЧСС) |  |
| Диапазон измерения | 30...235 уд/мин. |  |
| Шаг измерения | 1 уд/мин. |  |
| Пульс-бар | есть (столбиковый) |  |
| Плетизмограмма | есть |  |
| Дисплей | цветной графический |  |
| Регулировка яркости дисплея | есть |  |
| Автоматическое выключение | есть |  |
| Режимы отображения информации | 8 вариантов |  |
| Режимы направления показаний | 4 варианта |  |
| Время обновления показаний | не более 15 сек. |  |
| Сигнализация о выходе показания за пределы и разряде аккумуляторов | звуковая световая вибрация |  |
| Вместимость встроенной памяти | 99 пациентов или 72 часа измерений |  |
| Связь с ПК | по USB |  |
| Питание | от сменного Li-Ion аккумулятора |  |